DiveClub Che

ОКПД2 26.51.53.110

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПОРТАТИВНЫЙ

«Кислородомер»

Руководство по эксплуатации

Разработал

В.С. Стройлов

«__»_______________ 2023 г

Проверил

И.Ю. Лазаренко

«__»_______________ 2023 г

Нормоконтроль

В.С. Стройлов

«__»_______________ 2023 г

Содержание

Руководство по эксплуатации	1

1	Описание и работа изделия	4

1.1	Назначение изделия	4

1.2	Технические характеристики	4

1.3	Состав изделия	5

1.4	Устройство и работа	6

1.4.1	Принцип действия Газоанализатора	6

1.4.2	Устройство Газоанализатора	7

1.5	Упаковка	8

2	Использование по назначению	9

2.2	Подготовка изделия к использованию	9

2.3	Включение и самодиагностика Газоанализатора	9

2.4	Режимы работы дисплея	10

2.5	Режим "РАБОТА". Контроль параметров газовой смеси	11

2.6	Режим заряда аккумулятора	13

3	Перечень возможных неисправностей	14

4	Техническое обслуживание	15

4.1	Общие указания	15

4.2	Порядок технического обслуживания изделия	15

5	Хранение	17

6	Транспортирование	17

Приложение А (обязательное)	18

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципа действия, правил эксплуатации и технического обслуживания портативного Газоанализатора (далее по тексту - Газоанализатор) «Кислородомер».

ВНИМАНИЕ

Газоанализатор является сложным техническим устройством, поэтому персонал перед получением допуска к самостоятельной эксплуатации должен тщательно изучить настоящее РЭ и пройти специальную подготовку.

Техническое обслуживание и текущий ремонт Газоанализатора должны проводить только те лица, у которых есть соответствующая квалификация и право на проведение этих работ.

- Описание и работа изделия

  - Назначение изделия

    - Газоанализатор «Кислородомер» предназначен для контроля и цифровой индикации параметров газовой среды.

    - Газоанализатор производит контроль параметров газовой среды:

- объёмная доля кислорода (% об.);

- максимальная рабочая глубина (м) при заданном парциальном давлении кислорода - Po2

    - Газоанализатор предназначен для эксплуатации при следующих условиях окружающей среды:

- атмосферное давление	от	86,0 до 106,7 кПа;

- температура воздуха 	от минус 20 °С до плюс 30 °С;

- относительная влажность воздуха (максимальное значение)

при температуре плюс 25 °С (без конденсата)	 98 %.

    - Габаритные размеры L (78 мм) х B (64 мм) х H (35 мм).

Примечание - L - длина, В - ширина, Н - высота.

  - Технические характеристики

    - Контролируемые параметры, диапазоны контроля и возможные отклонения показаний Газоанализатора приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Контролируемый параметр | Единица диапазона | Рабочий диапазон | Возможные отклонения показаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Объёмная доля кислорода | % об. | 0,0 — 100,0 | ± 0,1 |
| Максимальная рабочая глубина | м | 4,0 — 400,0 | ± 0,1 |

    - Значения контролируемых параметров выводятся на дисплей Газоанализатора.

  - Состав изделия

    - Состав Газоанализатора соответствует таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Газоанализатор «Кислородомер» | — | 1 |
| Составные части Газоанализатора |  |  |
| Блок индикации, совмещенный с платой электроники | — | 1 |
| Датчик кислорода «Oksik 10» с ограничителем потока | — | 1 |
| Аккумулятор Li-Poly 1000 mAh | — | 1 |
| Эксплуатационная документация |  |  |
| Руководство по эксплуатации | — | 1 |

  - Устройство и работа

    - Принцип действия Газоанализатора

      - Газоанализатор производит контроль содержания кислорода в газовой смеси.

Для контроля парциального давления кислорода используется датчик кислорода «Oksik 10» (Точность ≤ ±0,2% О₂ в диапазоне 0-30%, < ±1,0% О₂ в диапазоне 0-100%) . В результате электрохимической реакции между катодом и анодом датчика кислорода «Oksik 10» вырабатывается сигнал постоянного тока. Сигнал пропорционален парциальному давлению О2 в газовой смеси. Встроенным в прибор преобразователем происходит оцифровка аналогового сигнала электрохимической ячейки и передача в цифровом виде в блок индикации.

      - Способ проникновения анализируемой газовой среды в датчик - диффузионный.

      - Информация об контролируемых значениях параметров газовой среды передается и отображается на дисплее изделия и является основным режимом работы Газоанализатора.

    - Устройство Газоанализатора

      - Газоанализатор представляет собой моноблок, в котором совмещен датчик кислорода и блок индикации.

      - Общий вид Газоанализатора соответствует рисунку 1.

6

5

4

3

1

2

Рисунок 1. 1 – ввод газа; 2 - дисплей; 3 – кнопка ЛЕВАЯ; 4 –кнопка ПРАВАЯ; 5 - разъем USB-C для подключения к зарядному устройству; 6 – индикатор заряда

Кнопка ЛЕВАЯ предназначена для входа в режим установки порогового значения Ро2 для расчета соответствующей максимальной глубины - MOD.

Кнопка ПРАВАЯ предназначена для входа в режим калибровки Газоанализатора.

«Подсказки» о назначении кнопок индицируются в верхней части экрана справа и слева соответственно.

Для предотвращения «случайных» нажатий кнопок, «нажатием» в данном документе считается удерживание ее в нажатом состоянии более полсекунды.

  - Упаковка

    - Газоанализатор упакован в тару для хранения и транспортировки.

    - В упаковочную тару вложен упаковочный лист и сопроводительная техническая документация. 
Использование по назначению

  - Эксплуатационные ограничения

ВНИМАНИЕ

Не рекомендуется проведение калибровки Газоанализатора непосредственно после включения. Перед проведением калибровки необходимо убедиться в том, что показания на дисплее прибора не меняются в течение 30 секунд.

  - Подготовка изделия к использованию

    - После пребывания Газоанализатора в условиях низких температур необходимо выдержать его в закрытой упаковке при комнатной температуре не менее 3 ч.

    - Вынуть Газоанализатор из транспортной тары.

    - Произвести зарядку встроенного аккумулятора Газоанализатора до появления индикации о полном заряде в соответствии с подразделом 2.6 настоящего РЭ.

  - Включение и самодиагностика Газоанализатора

    - Для включения Газоанализатора необходимо одновременно нажать обе кнопки.

На дисплее последовательно отображается информация о названии Газоанализатора, информации о производителе, опционально принадлежность конкретному владельцу в течение 5 с.

    - Далее Газоанализатор переходит к выполнению программы самодиагностики, считывает установочные параметры из энергонезависимой памяти.

    - После прохождения внутренних тестов Газоанализатор переходит в рабочий режим.

2

4

1

3

Рисунок 2. Режимы работы дисплея

  - Режимы работы дисплея

    - У Газоанализатора имеется несколько режимов работы дисплея (рисунок 2):

- (1) режим "РАБОТА", предназначенный для вывода текущих значений содержания кислорода, MOD при установленном пороговом значении Po2, напряжения на датчике кислорода, а также уровне заряда батареи и примерном времени до выключения по причине бездействия;

- (2) режим изменения порогового значения Po2 для расчета MOD;

- (5) режим "предупреждение о переходе в режим выключения", который выводится на 10 секунд после отсутствия активности Газоанализатора в течение 180 секунд (нет нажатия кнопок, не происходит изменение показателей газовой среды). После демонстрации данного экрана изделие переходит в ждущий режим, для прерывания режима выключения необходимо нажать любую кнопку.

- (6) режим "настройка по воздуху", предназначенный для проведения настройки канала контроля кислорода по воздуху;

- Алгоритм навигации в "МЕНЮ" приведен в приложении А.

  - Режим "РАБОТА". Контроль параметров газовой смеси

    - В режиме "РАБОТА" (рабочий режим) осуществляется индикация:

- напряжения на датчике кислорода

- текущих значений содержания кислорода в %;

- максимальной рабочей глубины в метрах при заданном пороговом значении Po2.

    - Информация выводится непрерывно, интервал обновления – 1 секунда.

- После включения Газоанализатора и прохождения самодиагностики экран режима РАБОТА включается автоматически.

- Экран вывода параметров газовой среды приведен на рисунке ниже:

Рисунок 3. Экран вывода параметров газовой смеси.

В верхней строке отображается напряжение на датчике кислорода в мВ.

Во второй строке отображается текущее содержание кислорода в газовой среде в % и состояние заряда батареи.

Третья строка (уменьшающаяся жёлто-зелёная линия) является индикатором времени до перехода Газоанализатора в спящий режим. Засыпание Газоанализатора происходит через 10 секунд после полного исчезновения строки и демонстрации предупреждающего экрана 5 (Рисунок 2) на котором индицируется обратный отсчет.

В четвертой строке отображается максимальная рабочая глубина в метрах при заданном пороговом значении Po2.

- Для измерения содержания кислорода в газовой смеси необходимо приоткрыть баллон до начала выхода газовой смеси, создав поток около 1л в минуту, поднести патрубок Газоанализатора (Рисунок 1, позиция 1) к вентилю баллона с газовой смесью, прижать, после чего и дождаться, пока показания на экране не перестанут меняться.

На рисунке 4 приведены примеры использования и типичные показания газоанализатора при измерении EAN30 и 100% кислорода.

2

1

Рисунок 4 – Примеры использования и типичные показания Газоанализатора при измерении EAN30 (1) и 100% кислорода (2)

ВНИМАНИЕ

После измерения содержания кислорода в газовых смесях, отличных от воздуха, перед выполнением калибровки необходимо дождаться стабилизации показаний прибора.

  - Режим заряда аккумулятора

- В режиме заряда аккумулятора на экран выводятся параметры режима РАБОТА (раздел 2.5). Одновременно с этим происходит индикация иконки заряда аккумулятора (2). Для перехода в режим заряда аккумуляторов необходимо подключить зарядное устройство к разъему питания USB-C (Рисунок 1, позиция 5) индикацией процесса заряда служит красный светодиод (Рисунок 1, позиция 6), как изображено на Рисунке 7;

Рисунок 7. Зарядка аккумулятора в выключенном состоянии.

- Если газоанализатор был включен при переходе в режим заряда, то он не уходит в «сон» (Рисунок 8), данный режим используется при контроле изготовления газовых смесей путем непрерывного смешивания.

Рисунок 8. Зарядка аккумулятора во включенном состоянии.

- Об окончании процесса зарядки индицирует смена цвета светодиода на зеленый (Рисунок 9).

Рисунок 9. Окончание зарядки аккумулятора газоанализатора.

  - Режим "Настройка по воздуху" (Калибровка)

ВНИМАНИЕ

Все изменения в настройке Газоанализатора производятся только персоналом, допущенным к его эксплуатации и обслуживанию.

    - В период эксплуатации настройка канала контроля кислорода по воздуху производится в следующих случаях:

- установившиеся в течение 2 минут показания по воздуху отличаются от 20,9% более чем на 0,5%

- со времени предыдущей настройки прошло более 6 месяцев;

- замена датчика кислорода;

    - Настройка должна производиться после 5 мин прогрева Газоанализатора во включенном состоянии, при условиях нахождения в чистом сухом воздухе, желательно в хорошо проветренном помещении, без наличия перепадов температур и воздействия нагревательных приборов или с использованием баллона с воздухом (калибровачная газовая смесь N2 + O2. Содержание кислорода 20.9 процента).

    - Для настройки канала контроля кислорода по воздуху после выполнения п.2.7.2 войдите в режим настройки по воздуху путем нажатия на кнопку ПРАВАЯ (Рисунок 1, позиция 4). При этом появится сообщение “AIR calibration” (Рисунок 2, позиция 6). Через 5 секунд Газоанализатор вернется в режим РАБОТА, при этом он должен показывать содержание кислорода 20,9%, которое не будет меняться в течение 30 секунд.

- Перечень возможных неисправностей

  - Краткий перечень возможных неисправностей	Газоанализатора

представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Описание неисправностей | Возможные причины | Указания |
| --- | --- | --- |
| При нажатии обеих кнопок на дисплее отсутствует индикация при подключенном источнике питания. | Разрядился встроенный аккумулятор | Зарядить встроенный аккумулятор, подкючив к зарядному устройству кабелем USB Type C. |
| На дисплее появляется сообщение "Sensor ERROR" | Напряжение калибровки по воздуху выходит за пределы установленные производителем датчика | Откалибровать прибор по текущему значению, нажав несколько раз на правую кнопку. При невозможности это сделать заменить датчик, обратившись к производителю. |

4	Техническое обслуживание

4.1	Общие указания

4.1.1	Техническое обслуживание (ТО) проводят с целью поддержания работоспособности (исправности) Газоанализатора в течение срока его эксплуатации.

Необходимо соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

При работе с аккумуляторами необходимо не допускать короткого замыкания крышки и корпуса, а также переполюсовки аккумулятора при его установке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Производить заряд аккумуляторов при открытой крышке Газоанализатора. Допускать попадание жидкостей в прибор

- Порядок технического обслуживания изделия

Порядок ТО Газоанализатора представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Пункт РЭ | Наименование объекта ТО и работы | Период выполнения видов ТО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор Внешний осмотр | Один раз в месяц | — |
| 2 2.7 | Газоанализатор Настройка по воздуху | Перед анализом газовой смеси | — |
| 3 | Газоанализатор Замена датчика кислорода | Один раз в пять лет | Производится на предприятии- изготовителе или по согласованию с производителем |
| 5 2.6 | Газоанализатор Проверка (подзарядка) встроенного аккумулятора | За 1 сут перед применением или один раз в два месяца | — |
| 6 | Аккумулятор Замена | Один раз в три года или при достижении наработки более 1000 циклов | Производится на предприятии- изготовителе |
| Примечание – Замена датчика Oksik-10, аккумулятора возможно по предварительному согласованию с предприятием - изготовителем Газоанализатора монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов 2-го разряда. |  |  |  |

5	Хранение

ВНИМАНИЕ

БИ и аккумуляторы необходимо хранить при температуре воздуха не менее минус 30 °С.

5.1	Газоанализатор, прошедший консервацию, необходимо хранить на месте эксплуатации при температуре от минус 30 °С до плюс 50 °С.

6	Транспортирование

6.1	Перед транспортированием необходимо поместить Газоанализатор в транспортную тару.

Примечание - При температуре наружной среды менее минус 30 °С БИ и аккумуляторы подлежат демонтажу и отдельной транспортировке.

6.2	При перемещении упакованного Газоанализатора необходимо соблюдать меры предосторожности, не допускать падений и ударов.

6.3	Перед транспортированием упаковочную тару (с Газоанализатором) надежно закрепить в транспортном средстве.

6.4	Масса транспортной тары – 0,2 кг.

6.5	До и после транспортирования необходимо осмотреть и оценить состояние упаковочной тары. Наличие повреждений не допускается.

Приложение А (обязательное)

Алгоритм навигации в МЕНЮ выбора режимов блока индикации

Рисунок А.1 - Алгоритм выбора режима работы Газоанализатора

Включение
 (одновременное нажатие кнопок)

Режим сна

Левая кнопка

бездействие

Правая кнопка

Левая кнопка

кнопка

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |